称重变送器

技术指标：

| 输入信号 | 全桥式应变传感器（称重测力传感器） | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 最大桥路输入阻抗 | 2 | KΩ |
| 输入灵敏度 | 1．5~2.1 | mV/V |
| 传感器激励电压 | 5 | VDC |
| 负载能力 | 87（四只350欧姆传感器并联） | Ω |
| 工作电源 | 18~26，0~5V输出及4~20mA输出 | VDC |
| 精度 | 0.3 | %FS |
| 温度特性 | 优于100 | ppm |
| 工作温度 | 0~50 | ℃ |
| 质量 | 90 | g |
| 外形尺寸 | 110*80*34（安装孔中心距：96） | mm |

接线：

| 端子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 传感器端 | 供电及信号输出 |
|  | 激励正 | 信号正 | 信号负 | 激励负 | 屏蔽 | 屏蔽 | 公共端 | 电压输出 | 电流输出 | 电源正 |

说明：电位器向右调整信号变大，反之变小。开关1选择为ON时，零点调整范围大，否则调整范围偏小；开关2选择为ON时，输出电压0~10V，反之输出电压0~5V。

调试说明

- 调试准备

传感器的电源正、信号正、信号负、电源负分别接放大器的E+、S+、S-、E-。放大器的供电电压为24V/0.5A，电源正接放大器的24V（10脚），电源负接放大器的GND（7脚）。

- 电压输出调整

1、使传感器空载，调整电压输出零点电位器RW1,使输出（VO与GND之间）电压为0V。

2、放上一定重量的砝码（砝码重量用A表示，传感器满量程用B表示。砝码重量应大于传感器量程的30%），调整电压满度电位器RW2，使输出电压为A/B*5（电压输出0~5V）或A/B*10（电压输出0~10V）。比如传感器为8kg，放的砝码为4kg，则应使输出电压为4/8*10=5V。

3、用不同重量的砝码验证输出（砝码重量用A表示，传感器满量程用B表示），输出电压应为A/B*5（电压输出0~5V）或A/B*10（电压输出0~10V）。

- 电流输出调整

- 使传感器空载，调整电压输出零点电位器RW1,使输出（VO与GND之间）电压为0V。

2、使传感器空载，调整电流输出零点电位器RW4使输出电流（IO与GND之间）为4mA。

3、放上一定重量的砝码（砝码重量用A表示，传感器满量程用B表示。砝码重量应大于传感器量程的30%），调整电流满度电位器RW3，使输出电流为（4+16*A/B）mA。比如传感器为8kg，放的砝码为4kg，则应使输出电流为4+16*4/8 = 12mA。

4、拿下砝码，如果空载时不是4mA。重复2、3过程。直到空载是4mA，放上重量为A的砝码（传感器量程为B）输出电流为（4+16*A/B）mA。

5、用不同重量的砝码验证输出（砝码重量用A表示，传感器满量程用B表示），输出电流应为（4+16*A/B）mA。

注意：传感器空载，是指传感器上无任何重物。如果有秤盘，并且秤盘重量较大（大于传感器满量程的10%），零点可能调不到4mA。

# Text boxes

电压输出零点

电压输出满度

0~5/0~10V输出选择

零点调整范围选择

电流输出满度

电流输出零点

定位孔